Оглавление

# Введение
Настоящая версия протокола обмена описывает процесс последовательного обмена информацией. Протокол обмена предназначен для считывания результатов измерения и конфигурирования блоков Onder.

# Общие сведения
# Параметры канала последовательного обмена и адресация
Интерфейс передачи: USART.
Протокол передачи: карта регистров MODBUS.
Скорость передачи: 115200 бит/с.
Формат посылки - 9 бит: 8 бит данных, 1 стоп-бит (единица).
Четность: нет.
Схема соединения: дуплекс.
Прием и выдача байта данных начинается с младшего разряда и заканчивается старшим разрядом байта.

Адрес в сети: 3 (тройка).
Устройство выполняет функцию «SLAVE».

# Описание пакета символов в сообщении
# RTU message frame
Данные передаются в виде 8-ми разрядных двоичных символов. Каждое сообщение начинается с интервала тишины равного времени передачи 3.5 символов (байтов) при данной скорости передачи в сети, после чего передается байт адреса ведомого устройства (Slave) (здесь и ниже по тексту числа, оканчивающиеся символом «h» приведены в шестнадцатеричной записи; 0F7h соответствует числу 247). Нулевой адрес обращения зарезервирован для одновременной передачи всем подчиненным (широко вещательная передача). Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3.5 символов.
Новое сообщение может начинаться после этого интервала. Символы кадра сообщения передаются непрерывным потоком. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 символа возник во время передачи текущего кадра, принимающее устройство заканчивает прием сообщения и следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения.
Для обнаружения возможной ошибки связи в конце сообщения вставляется 16 бит поля контрольной суммы CRC, которая является результатом вычисления "Cyclical Redundancy Check" над содержанием сообщения. При передаче CRC в сообщении, сначала передается младший байт CRC, затем старший.
Пример типичного кадра сообщения:
Старт	Адрес	Функция	Данные	CRC	Конец фрейма
Т1-Т2-Т3-Т4	8 бит	8 бит	n х (8 бит)	16 бит	Т1-Т2-Т3-Т4

Ti - обозначает интервал тишины, равный времени передачи одного символа,
i = 1 – 4.

# Соглашение об ошибках передачи
Если устройство приняло адресованный ему запрос без коммуникационных ошибок, и может нормально распознать запрос, он возвращает нормальный ответ.
В случаях, если устройство не приняло запрос или приняло запрос, но обнаружило ошибку контрольной суммы, ответ не возвращается. Главный должен ожидать ответа на запрос в течение назначенного промежутка времени (таймаута) не менее 100 мс.
Если устройство приняло запрос без коммуникационной ошибки, но не может выполнить затребованную функцию (например, чтение несуществующих регистров или принятый код функции не может быть обработан), оно возвращает 5-ти байтовое сообщение об ошибке, в котором старший значащий бит кода функции запроса установлен в «1», а поле данных содержит код исключительной ситуации в соответствии с таблицей 1.
Пример ответного сообщения с ошибкой:
Адрес	(Код функции) OR (80h)	Код / ошибки	CRC, / мл. байт	CRC, / ст. байт

OR – логическая операция «ИЛИ»

Таблица 1
Код	Имя	Описание кода исключения
01h	ILLEGAL FUNCTION	Код функции, принятой в запросе, не поддерживается ведомым устройством.
02h	ILLEGAL DATA / ADDRESS	Адрес данных, принятый в запросе, недоступен в ведомом устройстве. / Это означает, что запрашиваемого адреса не существует в адресном пространстве или неверна комбинация начального адреса и количества запрашиваемых или записываемых параметров.

Расшифровка кодов ошибок
01	Принятый код функции не может быть обработан.
02	Адрес данных, указанный в запросе, недоступен.
03	Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной.
04	Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое устройство пыталось выполнить затребованное действие.
05	Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его, но это требует много времени. Этот ответ предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута.
06	Ведомое устройство занято обработкой команды. Ведущее устройство должно повторить сообщение позже, когда ведомое освободится.
07	Ведомое устройство не может выполнить программную функцию, заданную в запросе. Этот код возвращается для неуспешного программного запроса, использующего функции с номерами 13 или 14. Ведущее устройство должно запросить диагностическую информацию или информацию об ошибках от ведомого.
08	Ведомое устройство при чтении расширенной памяти обнаружило ошибку паритета. Ведущее устройство может повторить запрос, но обычно в таких случаях требуется ремонт.

# Перечень используемых кодов функций Modbus
# Функция 03h - чтение значения выходных/внутренних регистров
Сообщение-запрос содержит адрес начального исходного/внутреннего регистра (двухбайтовое слово), и количество регистров для чтения.
Адрес устройства	03h
Код функции	03h
Адрес начального регистра (Hi)	от 1 до 24h (36)
Адрес начального регистра (Lo)
Количество регистров (Hi)	от 1 до 24h (36)
Количество регистров (Lo)
Контрольная сумма (Lo)	XXh
Контрольная сумма (Hi)	XXh

В ответном сообщении в поле данных значение каждого регистра передается двумя байтами.
Адрес устройства	03h
Код функции	03h
Счетчик байт	N*2
Значение 1-го регистра (Hi)	0 до FFFFh
Значение 1-го регистра (Lo)
...	...
Значение N-го регистра (Hi)	0 до FFFFh
Значение N-го регистра (Lo)
Контрольная сумма (Lo)	XXh
Контрольная сумма (Hi)	XXh

Пимер запроса:
     query: <Buffer 03 03 00 01 00 01 d4 28> читаем напряжение на фазе А
response: <Buffer 03 03 02 5a 72 7b 01>
# Функция 10h - запись значения внутренних регистров
Сообщение-запрос содержит адрес начального внутреннего регистра (двухбайтовое слово), количество регистров для записи и из значения.
Адрес устройства	03h
Код функции	10h
Адрес начального регистра (Hi)	от 1 до 0Eh (14)
Адрес начального регистра (Lo)
Количество регистров (Hi)	от 1 до 0Eh (14)
Количество регистров (Lo)
Счетчик байт	N*2
Значение 1-го регистра (Hi)	0 до FFFFh
Значение 1-го регистра (Lo)
...	...
Значение N-го регистра (Hi)	0 до FFFFh
Значение N-го регистра (Lo)
Контрольная сумма (Lo)	XXh
Контрольная сумма (Hi)	XXh

Ответное сообщение содержит адрес устройства, код функции, начальный адрес, и количество записанных регистров.
Адрес устройства	03h
Код функции	10h
Адрес начального регистра (Hi)	0 до FFFFh
Адрес начального регистра (Lo)
Количество записанных регистров (Hi)	0 до FFFFh
Количество записанных регистров (Lo)
Контрольная сумма (Lo)	XXh
Контрольная сумма (Hi)	XXh

Пример запроса:
     query: <Buffer 03 10 00 01 00 01 02 00 01 7f 21> записываем значение фазы А для датчика тока 1
response: <Buffer 03 10 00 01 00 01 51 eb>
# Адреса регистров для чтения
№ п/п	Содержание	Тип функции Modbus	Адрес / Modbus	Формат представления		Hex query	Hex / response
1	Напряжение U1	03h	1	+-Цел	4,5	030300010001d428	0303025b027b75
2	Напряжение U2	03h	2	+-Цел	6,7	0303000200012428	0303020074c1a3
3	Напряжение U3	03h	3	+-Цел	8,9	03030003000175e8	030302009901ee
	Напряжения все	03	1-3			030300030003f429
4	Ток I1	03h	4	+-Цел	10,11	030300040001c429	030302 000b8043
5	Ток I2	03h	5	+-Цел	Адрес / Modbus * 2 +2, +3
6	Ток I3	03h	6	+-Цел
7	Ток I4	03h	7	+-Цел
8	Ток I5	03h	8	+-Цел
9	Ток I6	03h	9	+-Цел
10	Ток I7	03h	10	+-Цел
11	Ток I8	03h	11	+-Цел
12	Ток I9	03h	12	+-Цел
13	Ток I10	03h	13	+-Цел
	Токи все	03	5-13			03030004000a85ee
14	Активная мощность P1	03h	14	+-Цел	50,51	0303000e0001e42b	03030200010044
15	Активная мощность P2	03h	15	+-Цел
16	Активная мощность P3	03h	16	+-Цел
17	Активная мощность P4	03h	17	+-Цел
18	Активная мощность P5	03h	18	+-Цел
19	Активная мощность P6	03h	19	+-Цел
20	Активная мощность P7	03h	20	+-Цел
21	Активная мощность P8	03h	21	+-Цел
22	Активная мощность P9	03h	22	+-Цел
23	Активная мощность P10	03h	23	+-Цел
	Активная мощность вся		14-23
24	Полная мощность S1	03h	24	+-Цел	50,51	03030018000105ef	030302001a404f
25	Полная мощность S2	03h	25	+-Цел
26	Полная мощность S3	03h	26	+-Цел
27	Полная мощность S4	03h	27	+-Цел
28	Полная мощность S5	03h	28	+-Цел
29	Полная мощность S6	03h	29	+-Цел
30	Полная мощность S7	03h	30	+-Цел
31	Полная мощность S8	03h	31	+-Цел
32	Полная мощность S9	03h	32	+-Цел
33	Полная мощность S10	03h	33	+-Цел
	Полная мощность вся	03	24-33			03030018000a4428
34	Часы*	03h	34	+-Цел
35	Минуты*	03h	35	+-Цел
36	Секунды*	03h	36	+-Цел
	Считать всё	03	1-36			03030001002415f3	<Buffer 03 03 48 5a 92 00 74 00 99 00 0b 00 0b 00 0b 00 17 00 0b 00 0b 00 0b 00 0b 00 0b 00 05 00 01 00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... >

* Время проведения блока расчетов значений, сохраненных в регистрах
№№ 1-33
# Адреса регистров для записи
№ п/п	Содержание	Тип функции Modbus	Адрес / Modbus	Формат представления		Hex query	Hex / response
1	Ток I1*	10h	1	Целочисленное без знака		0310000100010200017f21 / 0310000100010200023f20	03 10 00 01 00 01 51 eb
2	Ток I2*	10h	2	Целочисленное без знака
3	Ток I3*	10h	3	Целочисленное без знака
4	Ток I4*	10h	4	Целочисленное без знака
5	Ток I5*	10h	5	Целочисленное без знака
6	Ток I6*	10h	6	Целочисленное без знака
7	Ток I7*	10h	7	Целочисленное без знака
8	Ток I8*	10h	8	Целочисленное без знака
9	Ток I9*	10h	9	Целочисленное без знака
10	Ток I10*	10h	10	Целочисленное без знака
11	Часы**	10h	11	Целочисленное без знака
12	Минуты**	10h	12	Целочисленное без знака
13	Секунды**	10h	13	Целочисленное без знака
14	Светодиод***	10h	14	Целочисленное без знака		0310000E00010200017fde / 0310000E0001020000be1e	0310000e000161e8 / 0310000e000161e8

* - конфигурационные регистры каналов. Определяют привязку токового входа к фазе напряжения для расчета активной и полной мощности. Могут принимать значения 1, 2, 3 в соответствии с количеством измеряемых фаз напряжения. 1 – соответствует фазе A, 2 –фазе B и 3 – фазе C. При записи другого числа, значение мощностей не будут рассчитываться и примут значения равные 0.
** - запись значений текущего времени мастером, обеспечивает синхронизацию времени блока расчетов электрических параметров.
*** - запись значений в регистр «Светодиод» - позволяет управлять (включает/выключает) красным светодиодом в составе изделия. Может принимает значения 1 – включение светодиода и 0 – выключение светодиода.
# Форматы представления сигналов
Название	Описание
+-Цел	16-и разрядное целое число, старший бит которого содержит знак. Принимает значения от минус 32767 до 32767.
Целочисленное без знака	16-и разрядное целое число, старший бит которого не содержит знак. Принимает значения от 0 до 65535.

# Описание измеряемых параметров
Название	Мин.	Макс.	Дискретность	Ед. измерения	Представление в пакете		Множитель для вычисления значения в натур. един. измерения
					Мин.	Макс.
Напряжение	0	220,00	0,01	В	0	22000	10-2
Ток	0	30,00	0,01	А	0	3000	10-2
Активная мощность	0	6600	1	Ват	0	6600	100
Полная мощность	0	6600	1	ВА	0	6600	100
Часы	0	24	1	Ч	0	24	100
Минуты	0	60	1	Мин.	0	60	100
Секунды	0	60	1	Сек.	0	60	100